第２３号様式

診　療　用　エ　ッ　ク　ス　線　装　置　備　付　届

年　　　月　　　日

京都府知事　　　　　　　　　　様

（あて先）　　　　　  　京都市長

(京都府山城南保健所長 様)

所　在　地　　〒

名　　　称　　　　　　　　　　　　　　　電話

管理者氏名



下記のとおり診療用エックス線装置を備えたのでお届けします。

記

|  | １ エ ッ ク ス 線 装 置 に 関 す る 事 項 |  | 制 作 者 名 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型 式 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 連 続 定格出力 短時間 蓄放式 |  | 管電圧 kV, 管電流 ｍＡ 管電圧 kV, 管電流 ｍＡ， 時間 秒 管電圧 kV, 静電容量 μＦ |  |  |  |  |
|  |  |  | 台 数 |  | 台 |  |  |  |  |
|  |  |  | エックス線管球 |  | 個 |  |  |  |  |
|  |  |  | 用 途 |  |  |  |  |  |  |
|  | ッックス線技師の氏名等 療放射線技師又は診療エ する医師、歯科医師、診 ２エックス線診療に従事 |  | 氏 名 |  | 年 令 | 職 種 |  | エックス線診療に関する経歴 |  |
|  | ３ 備 付 時 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
|  | ４ エックス線装置のエックス線障害防止に関する構造設備の概要 （平成１４年３月２７日厚生労働省令第４４号「医療法施行規則の一部を改正する省令」による改正後） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共 通 | エックス線管容器及び 照射筒漏えい線量 |  | 定格管電圧５０ｋＶ以下の 治療用エックス線装置 |  |  | （エックス線装置の接触可能表面から５㎝の距離において） １．０ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧５０ｋＶ超の 治療用エックス線装置 |  |  | （焦点から１ｍの距離で）１０ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 かつ （エックス線装置の接触可能表面から５㎝の距離において） ３００ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧125ｋＶ以下の口 内法撮影用エックス線装置 |  |  | （焦点から１ｍの距離で） ０．２５ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  |  |  | コンデンサ式エックス線 高電圧装置 |  |  | （充電状態で照射時以外の時、接触可能表面から５㎝の距離で） ２０μＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  |  |  | 上記以外のエックス線装置 |  |  | （焦点から１ｍの距離で） １．０ｍＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  | 附加濾過板 |  | 定格管電圧70ＫＶ以下の口 内法撮影用エックス線装置 |  |  | 有 （ ㎜アルミニウム当量） ・ 無 （ただしアルミニウム当量１．５㎜以上のこと） |  |  |
|  |  |  |  | 定格管電圧５０ＫＶ以下の 乳房撮影用エックス線装置 |  |  | 有 （ ㎜アルミニウム当量又は ㎜モリブデン当量） （ただしアルミニウム当量０．５㎜以上又はモリブデン当量 ０．０３㎜以上のこと） 無 |  |  |
|  |  |  |  | 上記以外のｴｯｸｽ線装置及び 輸血用血液照射ｴｯｸｽ線装置、 治療用エックス線装置 |  |  | 有 （ ㎜アルミニウム当量） ・ 無 （ただしアルミニウム当量２．５㎜以上のこと） |  |  |

|  | 透 視 用 エ ッ ク ス 線 装 置 | 透視中の患者への入射線量率 （患者の入射面の利用線錐の中心における空気カ ーマ率） |  | ５０ｍＧｙ毎分 以下 ・ 超 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | （操作者の連続した手動操作のみで作動し、作動中連続した 警告音等を発する高線量率透視制御装置がある場合） １２５ｍＧｙ毎分 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  | タ イ マ ー （透視時間が積算でき、かつ、透視中において一 定時間が経過した場合に警告音等を発すること ができるもの） |  | 有 ・ 無 |  |  |
|  |  | 焦点皮膚間離隔装置（３０㎝） （ただし手術中に使用するエックス線装置の焦点 皮膚間距離は２０㎝以上） |  | 焦点皮膚間離隔装置 （ 有 ・ 無 ） 又は ３０㎝未満で照射することを防止するインターロック （ 有 ・ 無 ） |  |  |
|  |  | エックス線照射野しぼり装置 （焦点受像器間距離において、受像面を超えない ようにエックス線照射野をしぼるもの） |  | 有 ・ 無 （ただし欄外＜注＞の事項に合致する場合は、受像面を超え るエックス線照射野を許容するもの） |  |  |
|  |  | 利用線錐中の蛍光板、受像器を通過したエッ クス線の空気カーマ率 （接触可能表面から１０㎝） |  | １５０μＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  | 透視時の最大受像面を３．０㎝超える部分を 通過したエックス線の空気カーマ率 （接触可能表面から１０㎝） |  | １５０μＧｙ毎時 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  | 利用線錐以外のエックス線を有効にしゃへいする ための適切な手段 |  | 有 ・ 無 （その内容： ） |  |  |
|  | 撮影用エックス線装置（胸部集検用間接撮影装置を除く） | エックス線照射野しぼり装置（ＣＴ除く） （焦点受像器間距離において、受像面を超えない ようにエックス線照射野をしぼるもの） |  | 有 ・ 無 （ただし欄外＜注＞の事項に合致する場合は、受像面を超え るエックス線照射野を許容するもの） |  |  |
|  |  | 口内法撮影用エックス線装置 |  | 照射筒の端における照射野の直径 ６．０㎝ 以下 ・ 超 |  |  |
|  |  | 乳房撮影用エックス線装置 ※ 右欄の数値をいずれも超えないこと |  | エックス線照射野について患者の胸壁に近い患者支持器の縁 を超える広がり ５．０ｍｍを超えない ・ 超 受像面の縁を超える照射野の広がりが焦点受像器間距離の ２％を超えない ・ 超 |  |  |
|  |  | 焦点皮膚間距離 （骨塩定量分析エッ クス線装置を除く） | 定格管電圧が７０ＫＶ以下の口内 法撮影用エックス線装置 |  | １５㎝ 以上 ・ 未満 |  |
|  |  |  | 定格管電圧が７０ＫＶ超の口内法 撮影用エックス線装置 |  | ２０㎝ 以上 ・ 未満 |  |
|  |  |  | 歯科用パノラマ断層撮影装置 |  | １５㎝ 以上 ・ 未満 |  |
|  |  |  | ＣＴエックス線装置 |  | １５㎝ 以上 ・ 未満 |  |
|  |  |  | 乳房撮影用エックス線装置 |  | ２０㎝ 以上 ・ 未満 |  |
|  |  |  | 上記以外のエックス線装置 （移動型・携帯型エックス線装置を 除く） |  | ４５㎝ 以上 ・ 未満 |  |

＜注＞  受像面を超えるエックス線照射野を許容する場合

①　受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超えないとき。

②  照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエックス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３パーセントを超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４パーセントを超えないとき。

| 胸 部 集 検 用 間 接 撮 影 装 置 | エックス線照射野しぼり装置（角錐型照射筒） （ただし欄外＜注＞の事項に合致する場合は、受 像面を超えるエックス線照射野を許容するもの） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 受像器の一次防護しゃへい体 （装置の接触可能表面から１０㎝において空気カ ーマが１．０μＧｙ／１ばく射以下） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  | 被照射対周囲の箱状しゃへい物 （防護物から１０㎝において空気カーマが１．０ μＧｙ／１ばく射以下） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 治装 療置 | インターロック （近接照射治療装置を除く） |  |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 関する構造設備の概要 放射線障害の防止に ５ エックス線診療室 |  | 画し 壁ゃ 等へ のい | 画壁の外側での実効線量 |  |  | １ｍＳＶ／一週間 以下 ・ 超 |  |
|  |  | 操 作 室 |  |  |  | 有 無（理由： ） |  |
|  |  | エックス線装置使用中表示装置 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  | エックス線診療室である旨を示す標識 |  |  |  | 有 ・ 無 |  |
| 放射線障害の防止に関する予防措置の概要 ６ エックス線診療室の |  | 管 理 区 域 |  | 管理区域の設定 |  | 別添平面図のとおり |  |
|  |  |  |  | 管理区域の標識 |  | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 立入制限装置(扉・フェンス等) |  |  |  |
|  |  | 注 意 事 項 の 掲 示 、 他 |  | 注意事項の掲示 | 患者あて | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  |  | 従業者あて | 有 ・ 無 |  |
|  |  |  |  | 敷地内居住区域の線量 |  | ２５０μSV／ ３ヶ月 以下 ・ 超 |  |
|  |  |  |  | 敷地境界の線量 |  | ２５０μSV／ ３ヶ月 以下 ・ 超 |  |
|  |  |  |  | 入院患者（放射線治療患者を除く） 被ばく放射線の実効線量が1.3ｍSV /3月以下となる障害防止装置 |  |  |  |
|  |  |  |  | 放射線診療従事者の被ばく線量測 定器 |  |  |  |

＜注＞  受像面を超えるエックス線照射野を許容する場合

①　受像面が円形でエックス線照射野が矩形の場合において、エックス線照射野が受像面に外接する大きさを超え　　　　　　　　 ないとき。

②  照射方向に対し垂直な受像面上で直交する二本の直線を想定した場合において、それぞれの直線におけるエッ　　　　　 クス線照射野の縁との交点及び受像面の縁との交点の間の距離の和がそれぞれ焦点受像器間距離の３パーセント　　　　　 を超えず、かつ、これらの交点間距離の総和が焦点受像器間距離の４パーセントを超えないとき。

注意：京都市外の診療所は、届出あて名を所轄保健所長とすること。

添付書類

１　隣接室名、上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記したエックス線診療室の平面図及び側面図

（管理区域及び同区域の標識の位置を明示すること。また、照射方向、エックス線管から画壁等の外側までの距離並びに　　　　　防護物の材料及び厚さを記入すること。）

２　エックス線診療室漏えい線量測定結果

（画壁等の外側の１㎝線量当量率については、画壁等の外側の最も近接した点で通常の使用状態において測定し、記入す　　　　　ること。また、測定責任者の所属、職、氏名を記入すること。）